TUJUAN Untuk menjelaskan prosedur dalam melakukan pengoperasian spectrometer, hardness sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan PPIC. RUANG LINGKUP Prosedur pengajuan bahan baku berlaku mulai dari pengoperasian spectrometer sampai dengan proses pengoperasian universal testing machine. PENANGGUNG JAWAB Operator Spectrometer dan manajer QA. BAGIAN 1 : PROSEDUR KERJA SPEKTROMETER - Operator harus memeriksa mesin spektrometermeter pada waktu masuk kerja. - Apabila menemukan mesin dalam keadaan tidak normal, maka segera lakukan pengaturan ulang. - Operator spektrometermeter harus mengambil sample dari tiap-tiap dapur pengecoran baik aluminium maupun stainless steel dan melakukan pengetesan. - Segera laporkan hasil komposisi pada bagian cor, baik hasil yang sesuai standar maupun yang tidak sesuai. - Apabila hasil tidak sesuai standar segera lakukan perbaikan/penambahan bahan kimia pada komposisi tertentu. - Bila ditemukan hasil komposisi cor yang tidak sesuai dan tidak dapat diperbaki maka wajib dibuatkan PTK/NCR. - Membantu menyiapkan Titanium (Ti) untuk kebutuhan produksi. - Melakukan pengecekan bahan baku setiap ada kiriman dari supplier. - Harus selalu menjaga kebersihan dan kerapian tempat kerja maupun mesin sebelum pulang. BAGIAN 2 : PROSEDUR PENGOPERASIAN MESIN & KALIBRASI - Pasang kabel listrik mesin - Buka argon - Hidupkan mesin dengan tekan tombol power. - Hidupkan computer tekan tombol power pada PC dan pilih menu “Spark Analyzer Pro Max Measurement” - Kemudian tunggu ± 15 menit sampai flush selesai / tekan shift F2 lalu pilih 3x – 5x flush, tekan start / F2. - Pasang jarum khusus untuk besi/stainless .. !!! - Kemudian langkah selanjutnya pilih menu ICAL (F7) lalu test sample SPECTRO RH 18/53 sampai 4x. apabila masih terdapat angka yang berwarna merah klik dis atau tanda X (warna merah) kemudian diulang lagi sampai angkayang berwarna merah tidak ada lagi. - Untuk start / jalan pakai F2 atau klik warna hijau bulat. - Kemudian setelah selesai pilih load mith (F10) pilih salah Satu AL AI – 01 – F (Al – Globalcalibration) untuk almini CU Cu – 01 – F (Fe – Orientation) untuk tembaga Fe Fe – 01 – F (Fe – Orientation) untuk stainless / besi selain 304/316 Fe – 304 – DP (Cr – Cr / Ni Steel) untuk stainless 304 Fe – 316 – DP (Cr – Cr / Ni Steel) untuk stainless 316 Fe – 430 – DP (Cr – Cr / Ni Steel) untuk stainless 430 Akan tetapi kita cukup pilih Fe – 316 – DP nanti akan muncul untuk 304 dan 316. Jadi satu kecuali untuk selain 304/316 kita bisa pilih Fe – 01 – F . Ni Ni – 01 – F (Ni – Orientation) untuk test nikel. - Setelah pilih salah satu, misalnya Fe – 316 – DP Klik Home / Gambar rumah pada bagian paling kanan pada monitor. - Kemudian klik Application Profile pilih salah satu. Al-Base (Untuk Almini) Sample Name MBH 55 x G02D8 Cu-Base (untuk Tembaga) Sample Name RC 38/12 & RC 40/12 Fe-Base (untuk besi/stainless) Sample Name BS-CA316-3, BS-304, BS-316E Ni-Base (untuk nikel) Sample Name BS-400D - Setelah selesai pilih/centang klik gambar analysis. - Kemudian pilih Type stdz (shift F8) lalu pilih salah satu sample name, misalnya Fe-Base lalu pilih BS-CA 316-3. - Lalu klik Aplly, terus pasang sample/master BS-CA-316-3 terus test kurang lebih 3 – 4x, lalu klik tanda centang warna hijau/tekan F9 trus muncul lagi tanda centang warna hijau tekan lagi F9. NB : Apabila ingin 304 klik BS 304A dan dilanjutkan sama dengan diatas pasang master BS.304A. BAGIAN 3 : PROSEDUR KERJA PENGETESAN - Klik Type Corr (F8) lalu pilih salah satu BS-CA-316-3 (untuk bahan 316), BS-304A (untuk bahan 304). - Klik edit sample (F5) lalu masukkan nana heat number tuangan, contoh H1 D3 28-04-16 S1, setelah itu klik tanda centang. - Pasang sample / bahan yang akan ditest pada spark lalu jepit. - Klik start (F2) untuk menjalankan atau melakukan pengetesan. Ulangi ± 2-4x test. - Apabila sudah selesai test klik tanda finish (F9). - Apabila hasil kurang bagus bisa dihapus klik tanda X dan test ulang kembali / bisa juga dilakukan men delete salah satu test sehinga hasil average atau x sesuai. - Apabila pengetesan kurang sesuai komposisi, yang harus diperhatikan ; - Dilakukan 2 (dua) kali test pada saaat kondisi dapur 90% dan 100% dari tungku siap tuang. - Penambahan bahan seperti Mo/Nikel ditunggu sekitar 1 – 3 menit setelah bahan ditambahkan dan hasil test keluar baru kemudian dilakukan tuang. - Jangan dituang sebelum hasil test dari mesin spectro menyatakan bahwa bahan sudah sesuai komposisi. Hal-hal yang harus diperhatikan - Setiap ganti/pindah bahan yang ditest, jarum dibersihkan pakai kuas baja yang sudah disediakan. - Setiap pindah dari besi/stainless ke logam lain missal tembaga/Almini/Nikel jarum harus diganti dan sudah disediakan berpasang-pasangan dengan kuasnya. - Cek air/filter, apabila air berada posisi min, air harus ditambah / paling tidak seminggu sekali air harus ganti dan filter harus disemprot/dibersihkan. BAGIAN 4 : PROSEDUR PENGGANTIAN ARGON - Memutar regulator argon ke kanan untuk menutup aliran argon. - Memutar tabung argon ke kanan untuk menutup tabung argon. - Melepas regulator argon dengan memutar ke arah kiri. - Memindahkan tabung argon yang sudah kosong. - Mengganti tabung argon dengan yang baru. - Memasang regulator argon dengan memutar ke kanan. - Memutar tabung argon ke arah kiri untuk membuka tabung argon. - Memutar regulator argon ke arah kiri untuk membuka aliran argon. - Jarum penunjuk argon menunjukkan angka 4,5 – 5 kg/cm2. BAGIAN 5 : TABEL STANDARISASI MESIN SPEKTROMETER - Tabel Standarisasi Mesin Spektrometermeter ( BS-304B / MASTER ) Nama Master; Unsur; CoA; Toleransi. BS 304C; Ni; 8.53; 0.16. Cr; 18.2; 0.4. Mo; 0.419; 0.018. C; 0.024; 0.006. Si; 0.302; 0.018. S; 0.027; 0.006. P; 0.034; 0.006. Mn; 1.37; 0.04. - Tabel Standarisasi Mesin Spektrometermeter ( BS-316G / MASTER ) Nama Master; Unsur; CoA; Toleransi. BS 316G; NI; 10.5; 0.6. Cr; 16.4; 0.4. Mo; 2.10; 0.18. C; 0.021; 0.004. Si; 0.28; 0.04. S; 0.021; 0.004. P; 0.031; 0.006. Mn; 1.61; 0.08. BAGIAN 6 : CARA PENGOPERASIAN UNIVERSAL TESTING MACHINE - Tegangan pada universal testing machine ini adalah AC 220 volt (tegangan Switch–stand dan perlengkapan komputer) 3 stasiun 220 volt (tegangan untuk body dan pompa hidrolis). - Pertama, hidupkan semua daya “POWER” [2].(Termasuk Operating Board, Switch– Stand, dan komputer). Setelah itu, pada komputer masuk ke test program dan pompa hidrolis menyala. - Setelah masuk function choice graph, menggunakan tombol arah pada keyboard untuk memilih item pertama, parameter setting dan kemudian selesai pengaturan dari semua standar tes dan data. Tolong ikuti buku panduan teknik untuk mendapatkan detail perincian operasi. - Memasang sample antara bagian atas dan bawah peratalatan. Pertama, Kunci peralatan atas (putar peralatan berlawanan arah jarum jam atau operasikan kunci elastisitas dari pengatur elastisitas). Kemudian turunkan Upper Cross arm ketempat yang tepat untuk klip sample. Setelah itu, Lower Cross Arm hanya perlu untuk menyentuk sample, tapi tidak perlu untuk mengunci sendiri. Tombol untuk menurunkan mesin [7] dan tombol untuk menaikkan mesin [8] kendali penggerak dari lower cross arm. Kedua tombol sedikit beralih maju. Dengan kata lain, Lower Cross Arm tidak akan bergerak kecuali anda menekan satu dari dua tombol itu. - Menyesuaikan tekanan oli pada kendali stasiun (Control Station) ke tempat yang tepat. (Tahap Pengontrolan kecepatan pada Lower Cross Arm. Kami bisa sesuaikan ini menurut keinginan operator). - Pilih item kedua pada fungsi grafik pilihan (Function choice graph), Eksekusi test. Dibawah fungsi ini adalah dua bentuk tampilan. Anda bisa pilih salah satu menurut keinginan anda. - Tolong ikuti buku panduan dari teknik untuk mendapatkan lebih detail perincian operasi. - Tekan tombol menaikkan tekanan oli [4]dan kunci sepenuhnya peralatan bawah kearah kanan. (Putar peralatan searah jarum jam atau operasikan kunci elastisitas dari pengatur elastisitas peralatan atas. Setelah itu, memulai uji coba untuk test dan menampilkan berbagai nomer pengujian pada layar computer. - Ketika sample terbelah menjadi 2, mesin akan berhenti, Maka lepaskan peralatan atas dan bawah dan ambil sample. - Simpan data hasil test atau cetak hasil dengan printer. - Uji coba selesai. Tolong matikan system computer disituasi normal. Matikan Switch- stand Power dan Tombol Power pada papan control [2]. - Tentang software (perangkat lunak), harus ikuti petunjuk teknik dari buku panduan. - Saat situasi emergency pada saat pengetesan, silahkan tekan tombol stop tekanan oli [5] untuk berhenti dari pengetesan. Dibuat oleh,; Diperiksa oleh; Disetujui oleh,. QA; Management Representative; Direktur. ASTM A351 NAMA BAHAN : CF8 ITEM; STANDARD MAXIMUM. CARBON (C); 0.08%. SILICON (Si); 2.00%. MANGAN (MN); 1.50%. PHOSPHORUS (P); 0.04%. SULFUR (S); 0.04%. CROME (CR); 18.00 – 21.00%. NIKEL (NI); 8.00 – 11.00%. MO; 0.50 %. CU. NAMA BAHAN : CF8M ITEM; STANDARD MAXIMUM. CARBON (C); 0.08%. SILICON (Si); 1.50%. MANGAN (MN); 1.50%. PHOSPHORUS (P); 0.04%. SULFUR (S); 0.04%. CROME (CR); 18.00 – 21.00%. NIKEL (NI); 9.00 – 11.00%. MO; 2.00 – 3.00 %. CU.